ICT2000 型

短路追踪仪

技术说明书

北京无线电仪器厂

目        录

概述

一 、技术指标

二 、结构特征

三 、安装

四 、操作

五 、维修

六 、成套性

概      述

在电子工业领域，仪器设备的各种故障中，以短路故障的数量最大，破坏性最严重。而定位和排除短路故障是非常棘手的。

ICT2000型短路故障定位分析仪是一种专门追踪、检测和定位短路故障的精密仪器，具有测试与度量性能。可以迅速、准确地对印制板上的各种短路故障进行检测和定位。此外，还可对普通电阻、直流电压进行测试。

一、技术指标

1.  功能

⑴　电阻测量

⑵　电压测量

⑶　电流追踪

⑷　交、直流激励

2.  检测范围

⑴  焊锡短路

⑵　电容内部短路

⑶　非完全性短路

⑷　多层印制板短路

⑸　电源短路

⑹　总线短路

3.  性能

3.1   电阻测量 :

⑴  测量范围 :       １ｍΩ～２０ＫΩ

⑵  精    度 :　　    ≤  ±20％

⑶  探头开路电压 :    ≤０.１Ｖ(200mΩ ,2Ω)

≤４.5(200Ω,20KΩ)

3.2  电压测量

⑴  测量范围 :   10μＶ～20V

⑵  输入阻抗:　  １２０（２ｍＶ.２０ｍＶ）

２ＭΩ（２Ｖ.　２０Ｖ）

⑶　精度　　  　 ±20％

3.3  电流追踪

⑴　驱动电压：  ≤0.7Ｖ(峰--峰值)

⑵　驱动电流：  ≤100ｍＡ

⑶  信号频率：  20～５０ＫＨｚ

4.   电源　　          ２２０Ｖ±１０％

５０～６０ＨＺ

5.   功耗         　　 ≤２０Ｗ

6.   使用环境

⑴　温度：　　　 １０～４０℃

⑵  相对湿度：　 ２０～７５％

7.  预热时间             ≤５分钟

8.  可靠性  　　　　     ＭＴＢＦ＞５０００ｈ

9.  尺寸　　　　　　    ２８０（Ｌ）X２６０（Ｗ）X８0（Ｈ）

10. 重量

二、结构特征

1.  本机采用塑料机箱，美观、轻便、拆装容易、便于维修，

- 测试用四线测量技术，测试精度高。

- 通常情况下，音频信号由机内扬声器输出，为了防止对外界干扰，可由耳塞机输出。

三、安装

- 本机使用２２０ＶＡＣ电源、保险丝为０·５Ａ。

- 接入交流电源，置电源开关于“开”的位置，此时表头

有指示。如长期不用应拔下电源插头。                                             四、使用方法

1.  电阻测量

1.1 短路定位

使用２００ｍΩ量程时，ICT2000可测量印制线的电阻，因而，可以对短路故障进行定位。此时，探头两端开路输出电压不超过１００ｍＶ，在测试时不会损坏板上的元器件。另外，测量是以直流方式进行的，因此两线间的并联电容不会影响测试。

选用“欧姆”档和２００ｍΩ 量程，顺时针旋转“音量”至最大。

注意：在电阻测量时，被测板应是无电源的。

插入电阻（电压）测试探头到“探头”插座中。此时表头 读数应为“１”，且机器不发声。当探针短接时，机器发出频率很高的声音。表头读数应为零。把两个探针放到同一条印制线上，两者相距２０～３０ｍｍ左右时，表的读数有所增加，声音频率有所降低，实际读数和声音的频率取决于印制线的宽度。当两个探针相距更远时，读数应进一步增大，音频更低。这样，通过测听声音的频率或观测表的读数就可以对短路点进行定位。

例如，两线短路如图（１）所示：

图一  E.B两点焊锡短路

把探针放到短路线上，如Ｂ、Ｅ两点，表头有读数、且扬声器发声。移动一探针到Ａ点，声音频率降低，表头读数增加，说明此探针远离短路点。再反向移动此探针到Ｃ点，此时，读数减小且音调增高，说明探针移近短路点。再移动探针到Ｄ点。读数增大，音调降低，说明该探针又远离短路点。以同样的方法移动另一探针。

这样，通过向音调增高（读数减小）的方向分别移动两个探针，在读数最小，音调最高之处，就是故障点的位置。

当把探针放到两条线上时，若仪器不发出声音，则可选用２Ω 档，如果有声音，以上述方法进行定位。若仪器不发声，那么两线之间没有一硬的短路故障。一般来说，一个硬的短路故障（例如，焊锡桥路或ＰＣＢ故障等）的短路电阻小于２Ω。用ICT2000的２００ｍΩ和２Ω的量程，可对此类短路故障进行定位。定位距离在：

1～5ｍｍ之内。

1.2  一般电阻的测量

有四个量程可供选择。低量程时，可以对线圈，导线，继电器的实际电阻进行有效测量。并可对开关，接插件的连接性进行检测。

测量范围：０.１ｍΩ  ～　２０ ＫΩ

2.  电压测量

2.1 一般直流电压的测量

按下“直流电压”和“２Ｖ”或“ ２０Ｖ ”按键，插入电压探头。用这两种量程可以测ＴＴＬ的电平等。红笔接电压高端，黑表笔接低端时，读数为正。反之，红笔接低端，黑笔接高端，则读数为负。

注意:　探头最大输入电压不得超过１００Ｖ！

2.2 短路定位

当板上器件短路，其阻值在 ２Ω 至２００Ω之时，此种故障由于阻值较大，用电阻测量方式进定位不够准确，可以通过测量印制线上电压降的方式来进行定位。定位时，可用ＰＣＢ自己的电源，也可用本仪器的激励源。

为了安全起见，建议：尽量使用ICT2000 的激励源给被测板加电，以免引发出更多的新故障。

具体方法如下：

被测板电源关闭，把“驱动”源的夹子连接到有故障上的印制线上，按下“直流电压”、２０ｍＶ或 ２ｍＶ 档的按键，此时驱动源输出一电平约为 0.55Ｖ，最大电流为:100ｍＡ的直流激励。把红探针放到红色夹子连接的印制线上，黑探针放到距此２０至３０ｍｍ同一线上，表头有读数，仪器发声。沿着此线移动黑色探针，读数和音调应有变化。如探针接反，表的读数为负。此时，仪器输出一经过５０Ｈｚ方波校正过的声音，以表明测试位置的是负电压。根据各测试点电压的变化，来确定故障器件。

一般来讲，低阻的器件从激励源吸收了大部分电流，从而使其励源激到该器件之间的线上有一定的电压压降，而其它线上电压降为零可依此判定故障所在。

图（２）是一典型的电容内部短路的例子。

图二  C3为故障器件

具体检测方法如下：

把“驱动”源接到ＶＣＣ和 ＧＮＤ之间，测量１，２和 ３ 电压较高。测量４和测量３结果相同。说明Ｄ、Ｅ之间没有电流流过, 测量５进一步确定如此。表明Ｃ３吸收了所有的电流。以此可判定Ｃ３为短路器件。

在２ｍＶ档时，仪器的分辨率为１μV。在如此低的电平下，器件的热噪声电平相对较高。在读数小于２０μＶ时，应加注意，因为此电压不一定是电流流过印制线时所产生的，很可能是器件噪声产生的。为此机器内特设一电路，在被测电压低于２０μＶ时，使机器不发声。

在２ｍＶ或２０ｍＶ量程时，探头输入阻抗为１２０Ω。输入电压最大不得超过２０Ｖ。如果错将探头接入较高的电压，其输入电阻将发热并产生很高的电压位移，仪器发出频率很高的声音，直到电阻完全冷却，仪器才能恢复正常。

使用低压量程时，应避免接入高电压，以免损坏机器。

另外，当被测电路的实际阻抗相对其输入阻抗较小时，测试误差较大，使用时应加注意。

- 电流追踪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 “电流追踪”功能,用于定位印制线间没有并接电容的非

完全性或完全短路故障。特别适用于多层板的故障检测。若

被测两点上并有电容，以第2节所述方法进行测试 。

按下“电流追踪”的按键，把电流追踪探头插入“探头”插座中。调整“灵敏度”和“音量”旋钮于适中的位置。红色和黑色插头分别插入“驱动”所对应颜色的插座中，把探头移到“驱动”线附近，此时仪器应发声。当探头色标方向与驱动线中电流流向并行时，灵敏度最高；与电流流向垂直时，灵敏度最低。

电流追踪时，应关闭被测板电源。

把两个夹子接到短路故障线的两端,此时驱动源输出一峰

峰--值为≤0。7Ｖ，频率20～50KHｚ的方波信号。在此电平

下，不会损坏板上的元器件，且硅二极管不导通。如图（３）

是一总线非完全性短路的例子。其中,Ｕ３为故障器件，其18

针与地线( 10 针) 之间呈非全性短路。用本仪器测其两针间

电阻，约30 欧姆左右。此种短路故障，用电阻测量法不能对

其进行准确定位。可用“电流追踪”的方法定位故障源。

探头在A-D点仪器发声，E点不发声，表明U3为故障器件。

实测U3的10和18针间电阻为30欧姆，呈低阻状态。

图三　U3非完全性短路

具体操作如下：

调整 “灵敏度”，使探头距驱动线５～１０ｍｍ时,仪器发声。在被测板上方移动探头，并保持仪器有声音发出，这样可对印制板进行快速扫描。由于电流流向被追踪，发现电流由Ｕ３的１８脚进入，从１０脚流出。当探头移近此脚时，仪器发声。而探头在到其它位置仪器不发声，说明Ｕ３从驱源吸收大部分了电流，其１８与１０脚之间呈低阻状态。可以此判定Ｕ３损坏。

若上述方法不能定位故障，即仪器不发声，则把探头移近驱动源的一个夹子附近，并使其标记与电流方向一致。顺时针调整“灵敏度”旋钮，使仪器能够发出声音，重复上述过程，直到发现故障点为止。

如果印制线进入到板的另一面或在组件下面时，须整调“灵敏度”旋钮 ，以提高检测灵敏度。

如果在进行电流追踪时，没有发现故障，则可用测量印制线上电压降的办法来追踪、定位故障源。

综合以上两节所述的测试结果，就可以对短路故障进行追踪、定位。迅速找到呈现低阻状态的元器件。

五、维修

1.  开机后，数字表无指示

故障原因:

⑴　保险丝断

⑵　电源线接触不良

2.  开机后，数字表有指示, 但不能进行电阻和电压测试。

故障原因:

⑴　探头接触不良

⑵　仪器内部故障

六、成套性

基本配备如下:

⑴  主机　　　　　　　　　　　　１台

⑵  电源线　　　　　　　　　　　１条

⑶  保险丝（０. ５Ａ）　　　　　２只

⑷  电阻（电压）探头　　　　　　１副

⑸  电流追踪探头　　　　　　　　１副

⑹  驱动线　　　　　　　　　　　２条

⑺  技术说明书　　　　　　　　　１本

⑻  保修卡                      1张

⑼  合格证                       1张

北京无线电仪器厂

电话：010-63165916