ICT-33C 集成电路测试仪

操

作

指

南

北京无线电仪器厂

电话：010-63161086

操 作 指 南

目录

一、操作指南

1．开箱验机

2．操作部件介绍

3．测试电压选择

4．基本操作

5．编程操作

6．缓冲区编辑

7．微机通讯操作

8．其它操作

9．查看软件版本编号

10．操作注意事项

二、产品介绍

1．工作原理

2．系统主要构成

3．主要参数

4．功能综述

5．适用范围

6．测试容量

7．软件升级

三、维护保养

四、售后服务

五、测试容量清单

重要提示：

1．本机使用220V±15%、50HZ交流电源。

2．当用本机对EEPROM、串行EEPROM、FLASH ROM、单片机片内ROM器件进行好坏判别或写入时，将会改变被测器件内部的数据，因此对正在使用中的这类器件进行好坏判别前，最好能先备份；而对这类器件进行数据显示或读入、比较时则不会改变其数据。

3．EEPROM、FLASHROM、串行EEPROM器件、892051（输入2051）、891051（输入1051）单片机不能进行型号识别；892051、891051进行好坏测试时只能用“写入”键进行。

4．当按下“好坏判别”键时，若显示“1—2”或“OU--数字”或“VCC—数字”时，放好

被测器件后，须再次按下“好坏判别”键。

5．在进行各项测试之前，首先要确认测试电压与被测器件是否匹配，否则有可能损坏被测

器件。选择的原则是9.0V及15V测试电压仅CMOS40、CMOS45、数码管、光耦系列

可选，其它系列只能选3.3V及5.0V测试电压。仪器开机时黙认测试电压为5.0V。

6．用户收到仪器后，应尽快将软盘中的文件复制到微机中。

7．在以下内容中，ICT33C即代表ICT33C集成电路测试仪。

一、操作指南

1．开箱验机

请你小心取出ICT33C主机，将包装箱内的物品与装箱清单核对，若有短缺请及时与制造商联系。

ICT33C装箱清单

    - ICT33C主机----------一台

    - 产品说明书------------一本

    - 特殊器件测试板------一块

    - 产品保修单------------一份

    - 连接插针---------------两根

    - 通讯光盘一张

    - 通讯电缆一根

h..  电源线一根

将电源线接于仪器后部插座内，打开仪器的电源开关，此时仪器应有以下反应：

- 液晶显示屏显示“CHECP—”	并伴有一声高音提示。

- 测试电源指示灯、FAIL指示灯亮。仪器进入自检状态：

- 自检正常，有两声低音提示，显示屏显示“PLEASE”，可进行正常测试操作。

- 自检失败，有两声低音提示，显示“1—”数值。

自检失效时，不能进行各项操作，此时请确认以下内容：

- 锁紧插座上无集成电路。

- 锁紧插座任意两脚之间无短路线。

- 电源电压在规定范围内。

如果以上各点均正常，即表明仪器损坏，请及时与厂商联系。

2、产品操作部件介绍

- 产品操作部件名称请见图一 图二

测试电压指示灯

PASS指示灯

FAIL指示灯

锁紧插座

锁紧插座控制棒

电源指示灯

键盘

主机

图一

保险管

测试电源正极

220V电源插座

电源开关

散热孔

微机通讯接口

图二

- 操作键功能

1．“0—9”键为数字键，用于输入被测器件型号、引脚数目。

2．“好坏判别/查空”键为多功能键。若输入的型号为EPROM、单片机（8031除外）器件，则它使仪器对被测器件进行查空操作；在其它型号时，它使仪器对被测器件进行好坏判别。若第一次按下了数字键，则至少要在输入三位型号数字后，输入该键才能被仪器接受；若在没有输入型号数字的时候输入该键，则仪器将对前一次输入的器件型号进行好坏测试。此功能用于测试多只相同的器件。

3．型号判别”键为功能键，用于判别被测器件的型号，在未输入任何数字的前提下才是有效。

4．“代换查询”键为功能键，用于查询是否有相同逻辑功能相同引脚排列的器件，至少

在输入三位型号数字后，输入该键才能被仪器接受。

5．“老化/比较”键为多功能键，用于对被测器件进行连续老化测试，至少在输入三位型号数字后才能被仪器接受。当输入的型号是EPROM、EEPROM、FLASH ROM、单片机器件（8031除外）时，它将被测器件内部的数据与机内RAM中的数据进行比较。

6．“读入”键为功能键，当输入的型号是EPROM、EEPROM、FLASH ROM、单片机器件时才有效，它将被测器件内部的数据读入到机内RAM中并保存。

7．“写入”键为功能键，与“读入”键相似，它将机内RAM中的数据写入到被测器件

中并自动校验。

8．“编辑/退出”键为多功能键，它可对机内RAM中的数据进行编辑（填充、复制、查找、修改）；当对单片机及具有数据软件保护功能的FLASH ROM器件进行写入时，该键也是加密功能键；当在进行老化测试时，按该键可退出老化测试。

9．“F1/上”键为多功能键，当开机后或测试完成后，该键可选择测试电压；而在RAM

数据编辑时，该键使地址减1。

10．“F2/下”键为多功能键，当开机后或测试完成后，按该键进入与微机通讯状态；而

在RAM数据编辑时，该键使地址加1。

11．“清除”键为功能键，用于结束错误操作，或清除已输入的型号。

- 锁紧插座操作方法：当操作杆竖立时为松开状态，可放上或取下被测器件；当操作杆平放时为锁紧状态，可对被测器件进行测试。

- 特殊器件测试板使用方法：当测试8255，6821，Z80PIO等器件时，将被测器件放上特殊器件板相应插座（1或2），再将特殊器件板插入锁紧插座（注意器件缺口向下），再次按下“好坏判别”或“老化”键即可。

- 测试电压选择

开机后或测试完成后，按下“F1/上”键即进入测试电压循环选择，每按一次就换一档测试电压，确定后按“F1/上”键以外的其它任意键即退出。

- 基本操作（以74LS00为例）

- 器件好坏判别：

  - 输入7400，显示“7400”。

  - 将被测器件74LS00放上锁紧插座并锁紧，如图三所示。

  - 按下“好坏判别”键。

*  若显示“PASS”，同时伴有高音提示，表示器件逻辑功能完好，黄色LED灯点亮。

*  若显示“FAIL”，同时伴有低音提示，表示器件逻辑功能失效，红色LED灯点亮。

  - 若要测试多只相同器件，再次按下“好坏判别”键即可。

  - 存储器的测试时间较长，测试过程中仪器不接受任何命令输入。

图三

- 器件老化测试：

  - 输入7400，显示“7400”。

  - 将被测器件74LS00放上锁紧插座并锁紧。

  - 按下“老化”键，仪器即对被测器件进行连续老化测试，若用户想退出老化测试状态，只要按下“编辑/退出”键即可。

  - 对多只相同型号的器件进行老化测试时，每换一只器件都要重新输入型号。

- 器件型号判别：

  - 将被测器件放上锁紧插座并锁紧，按“型号判别”键，显示“P”，提示用户输入被测器件引脚数目，如有14只引脚，即输入14，显示“P  14”。

  - 再次按下“型号判别”键。

* 若被测器件逻辑功能完好，并且其型号在本仪器测试容量以内，仪器将直接显示被

测器件的型号，例如7400。

* 若被测器件逻辑功能失效，或其型号不在本仪器测试容量以内，仪器将显示FAIL。

  - 进行型号判别时，输入的器件引脚数目必须是两位数，如8只引脚输入08。

  - 由于本仪器是以被测器件的逻辑功能来判定其型号，因此当各系列中还有其它逻辑功能与被测器件逻辑功能完全相同的其它型号时，仪器显示的被测器件型号可能与实际型号不一致，这取决于该型号在测试软件中的存放顺序。出现这类情况时，说明仪器显示的型号与被测器件具有相同的逻辑功能。

  - 当型号被判别出后，该型号仅供显示用，并未存入仪器内部，要判别器件的好坏，仍须输入一次型号。

- 器件代换查询：

  - 先输入原器件的型号，如7400，再按“代换查询”键。

* 若在各系列存在可代换的型号，则仪器将依次显示这些型号，如7403，每按一次“代换查询”键，就换一种型号显示，直到显示“NODEVICE”。

* 若不存在可代换的型号，则直接显示“NODEVICE”。

b．仪器认为那些逻辑功能一致且引脚排列一致的器件为可互换的器件，并未考虑器件的其它参数，此功能请用户参考使用。

- EPROM查空操作

  - 输入被测器件的型号，将其放上锁紧插座并锁紧。

  - 按“好坏判别/查空”键，仪器将对被测器件进行全空检查（是否全为FF）。若是全空，显示“EPY”；否则显示地址、数据，再显示“NO  EPY”。

- 编程操作

编程操作是将仪器内部RAM缓冲区的数据写入（烧写）到被测ROM器件中（写入操作）；或将被测ROM器件中的数据读入到仪器内部RAM缓冲区（读入操作）。目前本机可读写128K以内EPROM、串并行EEPROM、FLASH ROM、单片机片内ROM等器件，并可不断升级。

（1）全片读入：将被测器件的全部数据读入到仪器内部。

  - 输入被测器件的型号，将其放上锁紧插座并锁紧，按“读入”键；

  - 此时仪器进入读/存状态，读入完成后显示“END”。

（2）部分读入：将被测器件的部分数据读入到仪器内部（单片机及串行EEPROM无此操作）。

a． 输入被测器件的型号，将其放上锁紧插座并锁紧。

b． 按“F1/上”键，显示“F1——”，输入被测器件的五位起始地址；按“F2/下”键， 显 示“F2——”，输入被测器件的五位结束地址；再按“F1/上”键，显示“F1——”， 输 入存放于机内RAM缓冲区的起始地址，再按“读入”键。

c． 此时仪器进入读/存状态，读入完成后显示“END”。

d． 例如将EPROM器件27010中地址02789H至1ABFEH的数据读入到仪器内部   0365AH开始的RAM单元中，操作顺序为：27010》F1》02789》F2》1ABFE》F1》0365A》读入。

（3）全片写入：将被测器件的全部空间写完。

a．测器件的型号，将其放上锁紧插座并锁紧。

b．按“写入”键，显示“UP1——L1”，表示编程电压UP为一档（12.5V），编程速度L为一档（高速）。

  - 若用户对这两个参数不作修改，再次按下“写入”键即进入写入状态，显示器显示写入的进程。

  - 若用户对编程电压和编程速度要作修改，在显示“UP1——L1”时按“F1/上”键，显示“UP——”，表示修改编程电压，此时输入新的编程电压档数即可（1，2有效，2表示编程电压为21V）；按“F2/下”键，显示“L1H 9L”，表示修改编程速度，此时输入新的编程速度即可（1至9有效，数字越大速度越低）。修改完成后再次按下“写入”键，即进入写入状态。

  - 写入完成后，仪器自动进行校验，若完全正确，显示“PASS”；若不正确，显示出错的地址、数据，再显示“FAIL”。

  - 仅EPROM器件写入时可修改编程电压及速度，其它如EEPROM、FLASH　ＲＯＭ、单片机片内ＲＯＭ器件编程电压及速度均是固定的。

（4）部分写入：将被测器件的部分空间写入。

a．输入被测器件的型号，将其放上锁紧插座并锁紧。

b．按“Ｆ１／上”键，显示“Ｆ１——”，输入被测器件要写入的五位起始地址；按“Ｆ２／下”键，显示“Ｆ２——”，输入五位结束地址；再按“Ｆ１／上”键，显示“Ｆ１——”，输入五位机内ＲＡＭ缓冲区的起始地址，再按“写入”键，请参阅“全片写入”。

c．操作过程中若地址输入有误，请用“编辑／退出”键来结束操作。

（5）人工比较：将被测器件的数据与机内RAM缓冲区的数据进行比较。

a．输入被测器件的型号并将其放上锁紧插座锁紧。

b．按“老化/比较”键（全片比较）或“F1/上”键（部分比较，按前述输入首末地址再按“老化/比较”键），仪器即开始进行比较，若全部相同，显示“PASS”；若不相同，显示出错的地址，数据，再显示“FAIL”。

（6）单片机ROM加密：对单片机及FLASH ROM器件进行写入时，当写入完成后，显示“LOC  1——2”，提示是否需要加密（FLASH ROM器件为数据保护）。若要加密，按“编辑/退出”键即可；若不加密，按“编辑/退出”键以外的任意键即可。

6．缓冲区编辑

本机提供了强大的缓冲区编辑功能，用户可方便地对缓冲区进行填充（将指定范围的数据填充为指定的数据），复制（将指定范围的数据复制到指定的地址），查找（在指定的范围查找指定的字符），显示修改指定地址的数据。

本机RAM缓冲区的有效地址范围为00000H——1FFFFH共128K，输入地址时必须输入五位（如00235H）。

- 开机后或测试完成后，按“编辑/退出”键，显示“PED——1，2，3，4”，其中1代表填充，2代表复制，3代表查找，4代表显示修改。

- 按1（填充）：显示“F1——”，输入五位起始地址，再按“F2/下”键，显示“F2——”，输入五位结束地址，显示“FULL——”，输入两位填充的数据，仪器即开始进行填充，完成后回到显示“PED——1，2，3，4”。

- 按2（复制）：显示“F1——”，输入要复制的五位起始地址，再按“F2/下”键，显示“F2——”，输入五位结束地址，再按“F1/上”键，显示“F1——”，输入五位目标地址，仪器即开始把指定首末地址的数据复制到目标地址开始的单元中。

- 按3（查找）：显示“F1——”，输入要查找范围的五位起始地址，再按“F2/下”键，显示“F2——”，输入五位结束地址，显示“FIND——”，输入要查找的两位关键字符，仪器即开始进行查找，若找到，显示地址及数据，若要继续查找，按“F2/下”键即继续查找；若要退出，按“F2/下”键以外的任意键即可；若找不到或超出指定范围，显示“PED——1，2，3，4”。

- 按4（显示修改）：显示“PE——”，输入五位欲显示修改的地址，仪器即显示该地址的数据，若要修改，直接输入两位新的数据即可，此时可用“F1/上”和“F2/下”键来使地址减1或加1，用“编辑/退出”键来重新输入地址。例如：设RAM缓冲区00367H、00368H、1ABCDH单元的数据分别是1AH、29H、9FH，现要改为78H、9BH、4DH，操作顺序为：按“编辑/退出”键，显示“PED——1，2，3，4”；按“4”，显示“PE——”；输入00367，显示“00367——1A”；输入78，显示“00367——78”；按“F2/下”，显示“00368——29”；输入9B，显示“00368——9B”；按“编辑/退出”，显示“PE——”，输入1ABCD，显示“1ABCD——9F”；输入4D，显示“1ABCD——4D”，完成。

- 若要退出编辑状态，连按两次“编辑/退出”键即可。

7．微机通讯操作

本机可通过串行口与微机相连，将机内RAM缓冲区的数据传送到微机（SEND）。传送波特率固定为9600KB，最大传送量为128K，

串口可选择COM1或COM2。

（1） 软件的安装：将随机提供的光盘内的文件（使用说明书除外）全部拷贝到微机内即可（最好先建一子目录）。

光盘内包含有通讯软件PORTEXPERT（端口专家，茅煦鹏先生作品，E-MAIL：XPMAO＠START.COM.NET），MCS51汇编软件ASM51，Z80汇编软件ASMZ80，OBJ文件转换为二进制文件ABS51，缓冲区编辑软件EMP.EXE等。通讯软件要求运行于WIN95以上环境。

- 传送前的准备：用通讯电缆将ICT33C主机与微机串口相连（COM1或COM2，由通讯软件设置），再开启微机和ICT33C主机电源。

- 微机向ICT33C传送文件：

  - 在ICT33C主机上按“F2/下”键，显示“1RE  2SEN”（1。接收；2。发送），再按“1”，显示“1REV。。。”，即进入接收待机状态；在微机上运行PORTEXPERT文件（注意端口设置及波特率是否为9600），点“文件”菜单下的“发送文件”，再输入欲发送文件的路径及文件名，点“打开”即开始传送文件。

  - 传送完成后，ICT33C显示“1REV END”，或显示“PLEASE”，表示传送成功。

- MCS51汇编软件ASM51的运行格式为ASM51+源文件名，运行结束后自动生成后缀为.LST的列表文件和.OBJ的目标文件，若要供编程用，还必须用ABS51+目标文件（不输OBJ）进行转换，生成后缀为.BIN的文件才行。例如要汇编源文件TY.ASM，先运行ASM51 TY.ASM，再运行ABS51 TY即可。Z80的运行方式相同。若用户觉得在ICT33C上编辑RAM缓冲区不太直观，也可在微机上运行EMP.EXE来编辑，完成后再传送到ICT33C上进行写入。

8．其它操作

在进行好坏判别和老化测试时，第一次按下“好坏判别”或“老化”键后，有可能出现下面三种情况：

- 显示“1——2”，并伴有长高音提示，表示用户应将被测器件退后一格放上锁紧插座，如图四所示：

图四

锁紧后再次按下“好坏判别”或“老化”键。主要是光耦和数码管器件有这种情况。

- 显示“VCC—数字”，并伴有长高音提示，表示用户应将被测器件退后一格放上锁紧插座，再用随仪器提供的连结插针将锁紧插座的第40脚与被测器件的某一脚连通（该脚数即是显示的数字），如图五所示：

图五

锁紧后再次按下“好坏判别”或“老化”键。主要是TTL74系列的少量器件有这种

情况。

被测器件

显示“OU——数字”，并伴有长高音提示，表示用户应将被测器件放上特殊器件测试板上某一插座（即显示的数字），再将特殊器件测试板插入锁紧插座，如图六所示，锁紧后再次按下“好坏判别”或“老化”键。8255，6821，Z80PIO有这种情况。

图六

9．查看软件版本编号

软件版本编号表示测试软件的新旧程度，用户可查看本机的软件版本号与本厂网站上最新的软件版本号比较，决定是否需要进行升级：在开机后或测试完成后，输入９９５３３，再按

“读入”键，此时显示的BBH+5位数字既是软件版本编号。

10．操作注意事项

- 仪器操作时请参阅“维护保养”一节的内容。

- 输入器件型号时，应省去字母及其它标记，只输入数字。由于种种原因，少部分器件输入的型号与实际型号不一致，主要有：

a．8032，8051，8052，8751H，87C51，87C52，89C51，89C52在进行好坏判别时统一输入8031；进行ROM读写比较时，8751H（编程电压21V）输入8753，其余按实际型号输入。

b．Z80 PIO输入801，Z80 CTC输入802。

c．MC1413：2003   MC1416：2004  MC14160：40160  MC14161：40161

MC14162：40162  MC14163：40163  2902：324。

d．89c2051：2051    89c1051：1051。

e．其它请参阅附录。

（3）进行键盘操作时，若仪器以高音回答，说明操作有效；若以低音回答，说明是误操作。

但任何误操作均不会损坏仪器。

(4) 安放被测器件时，一定要注意其缺口方向和安放位置。

(5) 仪器关机后，必须等五秒以上才能再次开机，否则有可能不能复位。

二、产品介绍

1．工作原理：

ICT33C集成电路测试仪是以器件预期响应法为指导思想，以单片机智能化为结构的多功能测试仪器。它以MCS51单片机为核心，配合大规模软件和外围扩展系统来全面模拟被测器件的综合功能。仪器的设计基础立足于这样的原则：在数字集成电路众多参数中，逻辑功能是最重要，最根本，最能说明问题的参数。

2．系统主要构成：

- CPU：MCS51系列产品89C52；主频：11.059M。

- 程序存储器：128K  EPROM。

- RAM缓冲区：128K静态RAM。

- 显示器：8位液晶显示器。

- 操作键盘：20位轻触式按键键盘。

- 输出：七只LED+八位液晶显示+声音提示。

- 机箱：全塑结构机箱。

3．主要参数：

- 电源电压：AC220V±15%，50HZ。

- 整机功耗：15VA。

- 测试电压：3.3V，5.0V，9.0，15V。

- 编程电压：12.5V，21V。

- 最大测试脚数：DIP封装40脚；SOP封装20脚（须另购适配器）。

- 型号输入位数：3——6位。

- 适用温度：0——40℃。

- 测试规范：输入短路测试；输出短路测试；100%功能测试。

- 输出高电平VOH：大于2.8V（VT=5.0V）。

- 输出低电平VOL：小于0.7V（VT=5.0V）。

- 输入高电平VIH：大于4.5V（VT=5.0V）。

- 输入低电平VIL：小于0.2V（VT=5.0V）。

4.功能综述

- 器件好坏判别：当不知被测器件的好坏时，仪器可判别其逻辑功能好坏。

- 器件型号识别：当不知被测器件的型号时，仪器可依据其逻辑功能来判断其型号。

- 器件老化测试：当怀疑被测器件的稳定性时，仪器可对其进行连续老化测试。

- 器件代换查询：仪器可显示有无逻辑功能一致，引脚排列一致的器件型号。

- 内部RAM缓冲区修改：仪器可对内部缓冲区进行多种编辑。

- 微机通讯：仪器可通过串行口接受来自微机的数据。

- ROM器件读入：仪器可将128K以内的ROM器件内的数据读入并保存。

- ROM器件写入：仪器可将内部缓冲区的数据写入到128K以内的ROM器件中。

5．适用范围

ICT33C具有以下主要用途：

- 维修各类电子产品，判断其集成电路故障。

- 破译被抹去型号集成电路的真实型号。

- 烧写各类EPROM、EEPROM、FLASH ROM、单片机片内ROM。

- 开发各类智能电子产品，调试程序。

- 检验新购器件的质量。

6．测试容量

ICT33C可测器件包含以下各大系列：

- TTL74、54系列。

- TTL75、55系列。

- CMOS40、45、14系列。

- 单片机系列。

- EPROM、EEPROM、RAM、FLASHＲＯＭ系列。

- 光耦合器，数码管系列。

- 常用微机外围电路系列。

- 其它常用电路及用户提供系列。

ICT33C可测器件详细清单请见附录。若用户需测试不在测试范围内的器件，只要它是数字器件，我厂可免费编制测试程序（需用户提供逻辑功能资料和一只样品）。

７．软件升级

ICT33C可通过更换程序存储器27C010来使测试软件不断升级和完善，升级的操作步骤为：

- 与我厂联系，将最新的测试软件传送到你的电子邮箱，并将其下载到你的微机。

- 将保存在你的微机里的最新测试软件传送到ICT33C主机。

- 用一只EPROM器件27C010（确保擦除干净）在ICT33C上进行写入，确保写入正确。

- 切断ICT33C的电源，松开4只固定螺钉，轻轻移开上盖板（不要取下，移至能够更换27C010即可）；拔掉机上的27C010（在右下角），换上新的27C010即可。

- 盖好上盖板，紧固4只固定螺钉，开机正常，升级即告成功；若开机不正常，请检查操作是否有误或27C010写入是否正确。

- 换下的27C010请妥善保存，以便下次升级时使用。

三、维护保养

ICT33C测试仪是精心设计和制造的，以下建议将帮助你延长仪器的使用寿命，使它运转自如，与故障无缘。

- 仪器安装地点应避免潮湿，粉尘，阳光直射，发热装置及剧烈振动场所。

- 仪器严禁进水或其它液体。切勿将异物特别是金属物品掉入仪器散热孔内，保持机体的整洁。

- 切勿将仪器存放于环境温度高于50℃的场合；工作电源电压应在220V±15%以内。

- 为了延长锁紧插座的使用寿命，操作时要轻巧，被测器件引脚不能严重弯曲，引脚上不能有杂物；当锁紧插座处于锁紧状态或测试电源指示灯亮时，不能放上或取下被测器件。

四、售后服务

凡在制造商和代理商处购买的ICT33C产品均享受相同的售后服务权利。

- 仪器自出售之日起三十日内，如有产品质量问题，免费更换新机。属用户使用不当（如插错电源，进水，外观机械性损伤）的情况不在此范围内。

- 机内元件（不含机壳、锁紧插座、面板）终身免费维修。

- 测试软件免费升级。

- 若有需要，制造厂免费对用户进行使用技能培训（用户自理交通、食宿费用）。

- 产品有小的变化和软件升级，恕不另行通知用户，用户可登录本厂网站或电话查询。

五、测试容量清单附后。

可 测 器 件 清 单

CMOS40系列

4000	4001	4002	4006	4007	4008	4009

4010	4011	4012	4013	4014	4015	4016

4017	4018	4019	4020	4021	4022	4023

4024	4025	4026	4027	4028	4029	4030

4031	4032	4033	4034	4035	4038	4039

4040	4041	4042	4043	4044	4045

4048	4049	4050	4051	4052	4053	4054

4055	4056	4060	4061	4063	4066	4067

4068	4069	4070	4071	4072	4073	4075

4076	4077	4078	4081	4082	4083	4085

4086	4089	4093	4094	4095	4096	4097

4098	4099	40100	40101	40102	40103	40104

40105	40106	40107	40108	40109	40110	40147

40160	40161	40162	40163	40164	40174	40175

40176	40192	40193	40194	40195

CMOS  MC140系列

MC140系列请输入与40系列相对应的型号，如MC14013为4013，MC140195为40195，其余以此类推。

CMOS45系列

4501	4502	4503	4504	4506	4508	4510  4511	4512

4513	4514	4515	4516	4517    4518	4519  4520	4521

4522	4526	4527    4528	4529	4530	4531  4532	4534

4536	4537	4538	4539	4541	4543	4544  4547  4549

4551	4553	4554	4555	4556	4557	4558  4559	4560

4561	4562	4566	4568	4569	4572	4580  4581	4582

4583	4584	4585	4597	4598	4599

CMOS  MC145系列

MC145系列请输入与45系列相对应的型号，如MC14513为4513，MC145195为45195，其余以此类推。

光耦合器系列（括号内的数值是实际输入的型号）

507		5072	5073	617	    627	    637	    521-1

521-2	521-3	521-4	621		622		624		036

3111	817	   	827		837		847		810		812

818	   	5112	504		880		885		066		074

829	   	849	   	2008	2009	2018	2019	504

614	   	714	   	509		519		532		632		503

613	   	713	   	508		531		027		034		836

212		830		831		836		026		210		570

111		112		113		114		115		116		117

118		723		5121	270		271		272		273

274		275		276		277		017		075		703

631		535		068		815		835		845		733

618		551		505		515		525		825		725

855		860		865		230		855		860		865

230		231     255		119		571		011		6N135   6N136

715		716		890		850		4N45(445)		4N46(446)

4N36(436) 		4N37(437)		4N25(425)		4N26(426)

4N27(427) 		4N29(429) 		4N30(430) 		4N31(431)

4N32(432)		4N33(433)		4N38(438)		4N32(432)

4N33(433)		4N38(438) 		4N28(428)		4N35(435)

TTL74/54系列

74/5400		74/5401		74/5402		74/5403		74/5404		74/5405

74/5406		74/5407		74/5408		74/5409		74/5410		74/5411

74/5412		74/5413		74/5414		74/5415		74/5416		74/5417

74/5418		74/5419		74/5420		74/5421		74/5422		74/5423

74/5424		74/5425		74/5426		74/5427		74/5428		74/5430

74/5431		74/5432		74/5433		74/5434		74/5435		74/5437

74/5438		74/5439		74/5440		74/5441		74/5442		74/5443

74/5444		74/5445		74/5446		74/5447		74/5448		74/5449

74/5450		74/5451		74/5453		74/5454		74/5455		74/5460

74/5463		74/5464		74/5465		74/5468		74/5469		74/5470

74/5472		74/5473		74/5474		74/5475		74/5476		74/5477

74/5478		74/5480		74/5436		74/5458		74/5481		74/5482

74/5483		74/5484		74/5485		74/5486		74/5489		74/5490

74/5491		74/5492		74/5493		74/5494		74/5495		74/5496

74/5497		74/54100	74/54104	74/54105	74/54107	74/54109	74/54110	74/54111	74/54112	74/54113	74/54114	74/54116	74/54121	74/54122	74/54123	74/54125	74/54126	74/54128	74/54131	74/54132	74/54133	74/54134	74/54135	74/54136

74/54137		74/54138		74/54139		74/54140		74/54141		74/54142	74/54145		74/54147		74/54148		74/54150		74/54151		74/54152	74/54153		74/54154		74/54155		74/54156		74/54157		74/54158	74/54159		74/54160		74/54161		74/54162		74/54163		74/54164	74/54165		74/54166		74/54167		74/54168		74/54169		74/54170	74/54172		74/54173		74/54174		74/54175		74/54176		74/54177	74/54178		74/54179		74/54180		74/54181		74/54182		74/54183	74/54184		74/54185		74/54189		74/54190		74/54191		74/54192	74/54193		74/54194		74/54195		74/54196		74/54197		74/54198	74/54199		74/54230		74/54231		74/54237		74/54238		74/54240	74/54241		74/54242		74/54243		74/54244		74/54245		74/54246	74/54247		74/54248		74/54249		74/54250		74/54251		74/54252	74/54253		74/54256		74/54257		74/54259		74/54260		74/54261	74/54265		74/54266		74/54273		74/54274		74/54275		74/54276	74/54278		74/54279		74/54280		74/54281		74/54282		74/54283	74/54284		74/54285		74/54286		74/54287		74/54288		74/54289	74/54290		74/54291		74/54292		74/54293		74/54294		74/54295	74/54296		74/54297		74/54298		74/54299		74/54300		74/54301	74/54302		74/54317		74/54318		74/54319		74/54320		74/54321	74/54322		74/54323		74/54331		74/54332		74/54333		74/54334	74/54335		74/54336		74/54337		74/54338		74/54339		74/54340	74/54341		74/54342		74/54343		74/54344		74/54345		74/54346	74/54347		74/54348		74/54349		74/54350		74/54351		74/54352	74/54353		74/54354		74/54355		74/54356		74/54357		74/54358	74/54359		74/54360		74/54361		74/54362		74/54363		74/54364	74/54365		74/54366		74/54367		74/54368		74/54369		74/54370	74/54371		74/54372		74/54373		74/54374		74/54375		74/54376	74/54377		74/54378		74/54379		74/54380		74/54381		74/54382	74/54383		74/54384		74/54385		74/54386		74/54387		74/54388	74/54389		74/54390		74/54391		74/54392		74/54393		74/54394	74/54395		74/54396		74/54397		74/54398		74/54399		74/54400	74/54408		74/54409		74/54410		74/54411		74/54412		74/54413	74/54414		74/54415		74/54416		74/54417		74/54418		74/54419	74/54420		74/54421		74/54422		74/54423		74/54424		74/54425	74/54426		74/54427		74/54428		74/54429		74/54430		74/54431	74/54432		74/54433		74/54434		74/54435		74/54436		74/54437	74/54438		74/54439		74/54440		74/54441		74/54442		74/54443	74/54444		74/54445		74/54446		74/54447		74/54448		74/54449	74/54457		74/54458		74/54459		74/54460		74/54461		74/54462	74/54463		74/54464		74/54465		74/54466		74/54467		74/54468	74/54469		74/54470		74/54490		74/54492		74/54493		74/54494	74/54495		74/54496		74/54497		74/54513		74/54514		74/54515	74/54516		74/54517		74/54518		74/54519		74/54520		74/54521	74/54522		74/54523		74/54524		74/54525		74/54526		74/54527

74/54528		74/54529		74/54530		74/54531		74/54532		74/54533	74/54534		74/54535		74/54536		74/54537		74/54538		74/54539	74/54540		74/54541		74/54542		74/54543		74/54544		74/54545	74/54546		74/54547		74/54562		74/54563		74/54564		74/54565	74/54566		74/54567		74/54568		74/54569		74/54570		74/54571	74/54572		74/54573		74/54574		74/54575		74/54576		74/54577	74/54578		74/54579		74/54580		74/54581		74/54582		74/54583	74/54584		74/54585		74/54586		74/54587		74/54588		74/54589	74/54590		74/54591		74/54592		74/54593		74/54594		74/54595	74/54596		74/54597		74/54598		74/54599		74/54600		74/54601	74/54602		74/54603		74/54604		74/54605		74/54606		74/54607	74/54608		74/54609		74/54610		74/54618		74/54619		74/54620	74/54621		74/54622		74/54623		74/54630		74/54631		74/54639	74/54640		74/54641		74/54642		74/54643		74/54644		74/54645	74/54646		74/54647		74/54648		74/54649		74/54650		74/54651	74/54652		74/54653		74/54654		74/54655		74/54656		74/54657	74/54658		74/54659		74/54660		74/54661		74/54662		74/54663	74/54664		74/54665		74/54666		74/54667		74/54668		74/54669	74/54670		74/54671		74/54672		74/54673		74/54674		74/54675	74/54676		74/54677		74/54678		74/54679		74/54680		74/54695	74/54696		74/54697		74/54698		74/54699		74/54700		74/54701	74/54716		74/54717		74/54718		74/54719		74/54720		74/54721	74/54722		74/54723		74/54724		74/54725		74/54726		74/54727	74/54728		74/54729		74/54730		74/54731		74/54734		74/54735	74/54736		74/54751		74/54756		74/54758		74/54759		74/54760	74/54761		74/54762		74/54763		74/54764		74/54772		74/54773	74/54774		74/54775		74/54776		74/54777		74/54778		74/54786	74/54787		74/54788		74/54789		74/54790		74/54791		74/54792	74/54793		74/54794		74/54795		74/54796		74/54797		74/54798	74/54799		74/54800		74/54801		74/54802		74/54803		74/54804	74/54805		74/54806		74/54807		74/54808		74/54811		74/54812	74/54813		74/54814		74/54815		74/54816		74/54817		74/54818	74/54819		74/54820		74/54821		74/54822		74/54823		74/54824	74/54825		74/54826		74/54827		74/54828		74/54829		74/54835	74/54836		74/54837		74/54838		74/54839		74/54840		74/54841	74/54842		74/54843		74/54844		74/54845		74/54846		74/54847	74/54848		74/54849		74/54850		74/54851		74/54852		74/54853	74/54854		74/54855		74/54856		74/54857		74/54858		74/54859	74/54860		74/54861		74/54862		74/54863		74/54864		74/54865	74/54869		74/54870		74/54871		74/54872		74/54877		74/54878	74/54879		74/54880		74/54881		74/54882		74/54883		74/54884	74/54887		74/54888		74/54889		74/54890		74/54891		74/54892	74/54893		74/54894		74/54895		74/54896		74/54897		74/54898

74/54900	74/54905	74/54906	74/54907	74/54908	74/54909	74/54910	74/54911	74/54912	74/54913	74/54914	74/54915	74/54916	74/54917	74/54918	74/54919	74/54920	74/54921		74/54923	74/54924	74/54925	74/54926	74/54927	74/54928	74/54929	74/54930	74/54931	74/54932	74/54940	74/54941	74/54942	74/54943	74/54944	74/54945	74/54946	74/54947	74/54948	74/54949	74/54950	74/54951	74/54952	74/54953	74/54954	74/54955	74/54956	74/54959	74/54963	74/54964	74/54965	74/54968	74/54969	74/54970	74/54971	74/54972	74/54973	74/54974	74/54975	74/54976	74/54977	74/54978	74/54979	74/54980	74/54981	74/54982	74/54984	74/54987	74/54988	74/54989	74/54990	74/54991	74/54992	74/54993	74/54994	74/54995	74/54996	74/54997	74/54998

TTL75/55系列

75/5506		75/55113	75/55121	75/55122	75/55123	75/55124

125			127			128			129			136			138

140			141			142			143			151			153

157			158			159			160			163			172

173			174			175			176			177			178

183			186			270			369			401			402

403			404			411			412			413			414

416			417			418			419			430			431

432			433			434			437			446			447

448			449			450			451			452			453

454			460			461			462			463			464

466			467			468			469			470			471

472			473			474			476			477			478

479			494			497			498

数码管系列

0.5吋共阳[001]、共阴[002]；0.3吋共阳[003]、共阴[004]；0.7吋共阳[005]、共阴[006]。

常用RAM系列

2112	2114	2016	6116	6264	62256	60256	628128

EEPROM系列

2816	2817	2864	28256  28010  24C01  24C02   24C04   24C08   24C16   24C32   24C64  24C128  24C256  24C512  93C46  93C56   93C66   29256   29010

EPROM系列

2716（只读）2732（只读）	2764	27128	27256	27512   27010

微机外围电路系列

8155	8156	   8255		8253		8259		8212		8282

8283	8216	   8816		8243		8226		8205		8286

8287	6820	   6821		6880		6888		6887		6889

6810	6520	   8254		8251		8279		8708		6840

8718	8728	   Z8OCTC(8O2)

常用单片机系列

8031	8032	8051	8052	  8048	    8039	 8035

8049	8751	8752    89C1051   89C2051   89C51    89C52

其他系列

2002	 2003	2004	3486	3487	3459	2631	2632	2633

1831	 1908	339		192		293   	393	 	555		556	  	324

22100 2802	2803   2804		9637	9638	7831	7832	8831

8832  3446  MC1413(2003) 		MC1416(2004)		MC14160(40160)

DG201	MC14161(40161)	MC14162(40162)	  MC14163(40163)  LM358

TIL308	MC14189(75189)			2902(324)		    8T26(826)	AD7506

注：本公司免费提供测试器件库扩充和升级业务的服务，希望用户提供测试器件的原理图资料及样品。